## 卡式灭菌器(数字型)
灭菌器招标参数
序号 | 招标要求
一：设备参数及配置
1 | 技术要求
1.1 | 主体
1.1.1 | 容积： | ≥5.2L
1.1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304)
1.1.3 | 设计压力： | 0.28MPa
1.1.4 | 设计温度： | 142℃
1.1.5 | 使用寿命： | 8年/16000次循环
1.2 | 灭菌盒
1.2.1 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304)；
1.2.2 | 安全联锁： | 灭菌盒位置检测装置，灭菌盒抽出程序自动停止。
1.2.3 | 密封方式 | 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；
1.3 | 管路系统
1.3.1 | 控制阀： | 自动控制阀：SMC进口电磁阀
1.3.2 | 泵： | 注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵 空气泵：1个进口空气泵；
1.3.3 | 压力传感器： | 进口独立安装压力传感器（非电路板安装式）
1.3.4 | 蒸汽产生方式： | 内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源；
1.3.5 | 储水装置： | 内置单水箱，带低水位检测装置，防止蒸发器干烧，一次加水可运行多次程序，水箱容积5.0L；
1.3.9 | 安全阀 | 内置后藏式安全阀；
1.4 | 控制系统
1.4.1 | 操作方式 | 触摸屏操作
1.4.2 | 控制方式 | 采用ARM控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的电路系统； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示；
1.4.4 | 界面显示： | 液晶显示屏：4.3寸触摸屏，分辨率480*272，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换；支持数据U盘输出
1.4.5 | 流程控制 | 置换、正压脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；
1.4.6 | 周期计数器 | 显示设备运行的周期次数；
1.4.7 | 记录方式： | 标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储四个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；系统自动存储灭菌数据，在灭菌记录界面双击屏幕可将灭菌数据输出到U盘
1.4.8 | 记录内容： | 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间等
1.4.9 | 权限管理： | 多级权限管理：对操作员进行多级权限管理；
1.4.10 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；
1.4.11 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；
1.5 | 程序系统
1.5.1 | 程序名称： | 裸露器械程序、包装器械程序、非金属程序、干燥程序
1.5.2 | 裸露器械程序 | 灭菌温度：134℃，灭菌时间：4min、4min，8min， 裸露程序主要适用于：未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌；
1.5.3 | 包装器械程序 | 灭菌温度：134℃， 灭菌时间：4min，18min 包装程序主要适用于：纸塑袋包装的耐高温物品的灭菌；
1.5.4 | 非金属程序 | 灭菌温度：121℃， 灭菌时间：15min，30min 橡胶程序主要适用于：耐温较低的橡胶类负载；
1.5.5 | 干燥程序 | 干燥时间：60min 干燥程序主要适用于：对灭菌完成的器械进行干燥处理