超高端CT招标参数

| 条款号 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 1. | 主要技术规格要求及配置 |
| 1.1 | 机架系统 |
| *1.1.1 | 机架孔径：≥78cm |
| 1.1.2 | 机架内置液晶显示系统 |
| 1.1.3 | 驱动方式：磁悬浮电磁驱动或磁悬浮线性马达直接驱动 |
| 1.1.4 | 数据传输方式：射频信号传递 |
| 1.1.5 | 一键式摆位按钮：具备，机架控制面板具备快捷按钮，只需单个按钮即可到达特定检查部位的指定床位 |
| 1.1.6 | 机架内部冷却方式：密闭水冷或风冷 |
| 1.1.7 | 机架激光定位系统：具备 |
| 1.1.8 | 机架密闭，恒温恒湿 |
| 1.1.9 | 机架内置曝光参数显示，包括床位、曝光时间、患者姓名、ECG信号等 |
| *1.1.10 | 提供X线与数据采集系统2套 (含两套球管和两套探测器)，探测器排数≥2x64排；或提供X线与数据采集系统1套 (含一套球管和一套探测器)，探测器排数≥256排；或提供立体双层光谱解析探测器，每排探测器排数≥128排 |
| 1.1.11 | 探测器类型：提供最新型探测器，提供Stellar光子探测器或提供Gemstone Clarity Detector，或提供pure VISION镨黄金探测器， 或提供立体双层光谱解析探测器。 |
| *1.1.11.1 | 每排探测器物理宽度：≤0.6mm |
| 1.1.11.2 | Z轴数据采集系统（DAS）通道总数：≥256个 |
| 1.1.11.3 | 数据最大采样率：≥4600 views/360度 |
| 1.1.11.4 | 每360度数据采集：≥256层 |
| 1.1.11.5 | 每360度数据重建：≥640层 |
| 1.1.11.6 | 床位移动使用触屏控制 |
| 1.2 | 扫描床 |
| 1.2.1 | 最大无金属可扫描范围：≥180cm |
| *1.2.2 | 床面最大水平移动速度：≥300mm/秒 |
| 1.2.3 | 最大垂直移床速度：≥50mm/秒 |
| 1.2.4 | 最小垂直移床速度：≤20mm/秒 |
| 1.2.5 | 床面最高距离地面：≤98cm |
| 1.2.6 | 床面最低可降至离地距离：≤50cm |
| 1.2.7 | 床面最大承重：≥200KG |
| 1.3 | X线系统 |
| *1.3.1 | 高压发生器总功率（非等效值）≥110KW |
| *1.3.2 | 球管阳极热容量（非等效值）：≥7.5MHU或者新型球管（非等效值）≤1MHU |
| 1.3.3 | 球管电压调节精度：±1% |
| *1.3.4 | 球管阳极最大散热率：≥2000KHU/分钟 |
| 1.3.5 | 球管小焦点：≤0.7×0.9 |
| 1.3.6 | 球管大焦点：≤1.1×1.2 |
| *1.3.7 | 提供原厂原装球管（球管与CT主机同品牌，并提供证明文件），以保证系统稳定高效性能 |
| *1.3.8 | 最大球管总输出电流（实际电流值，非等效值）：≥1000mA |
| 1.3.9 | 最大球管电压：≥140KV |
| *1.3.10 | 最小球管电压：≤70KV |
| *1.3.11 | 球管电压选择≥5种 |
| 1.4 | 扫描与重建参数 |
| 1.4.1 | 最快扫描≤0.28秒/360° |
| 1.4.2 | 完成180°数据采集最短时间≤135毫秒 |
| 1.4.3 | 机架旋转速度选项≥4种 |
| 1.4.4 | 图像重建速度：≥60幅/秒 |
| 1.4.5 | 迭代重建速度：≥20幅/秒 |
| 1.4.6 | 图像重建视野FOV：5-50 cm |
| 1.4.7 | 图像重建矩阵：≥512X512 |
| 1.4.8 | 定位像最大扫描长度：≥190厘米 |
| 1.4.9 | 单次连续螺旋扫描范围：≥180cm |
| *1.4.10 | 螺距连续可调：0.35-3.0 |
| 1.4.11 | 单次螺旋连续扫描时间：≥80秒 |
| 1.4.12 | 序列扫描最大覆盖范围：≥200厘米 |
| 1.4.13 | 单扇区心脏成像时间分辨率≤100毫秒 |
| 1.4.14 | 心脏扫描最大螺距：≥3.0 |
| 1.4.15 | 具备拓展FOV功能：≥78厘米 |
| 1.4.16 | 常规最薄层厚≤0.6mm |
| 1.4.17 | 薄层扫描不同厚层重建功能：具备 |
| 1.4.18 | 具备自动定位功能：依据检查部位不同（如头，胸，腹部等），在扫描定位像后，主机自动确定扫描范围功能。 |
| 1.4.19 | 提供脊柱专用重建软件：一键式自动重建脊体与椎间盘功能，并自动标记椎体与椎间盘 |
| 1.5 | 图像质量 |
| 1.5.1 | 密度分辨率：≤5mm直径圆，密度差3HU，剂量≤8.0mGy |
| *1.5.2 | 超高空间分辨率（X,Y轴，2% MTF）：≥23LP/cm |
| 1.5.3 | 超高Z轴图像空间分辨率（2% MTF）：≥21 LP/cm |
| 1.5.4 | CT值范围：≥-1000--+3000 |
| 1.5.5 | 扩展CT值功能具备：≥-10000~+30000 |
| 1.5.6 | 均一性：HU值漂移≤4HU（20厘米水模测量） |
| 1.5.7 | 各向同性分辨率：0.33mm |
| 1.6 | 低剂量技术 |
| 1.6.1 | 具备实时自动毫安调节技术：在扫描过程中，根据病人体型在X、Y、Z轴上的变化，实时反馈调节，自动调节相应的毫安量，并且不需额外的定位相 |
| 1.6.2 | 扫描范围前后具备无效射线屏蔽功能 |
| 1.6.3 | 实时定位像扫描功能：一旦获得合适扫描范围，即可手动中止定位像扫描 |
| 1.6.4 | 体部扫描最大螺距≥3.0 |
| 1.6.5 | 心血管低剂量技术 |
| 1.6.5.1 | 具备心脏检查心电门控技术 |
| 1.6.5.2 | 具备回顾性心脏门控技术，扫描时间窗依据心动周期（0-100%）自由可调 |
| 1.6.5.3 | 具备前瞻性心电触发扫描技术，减少心脏检查辐射剂量 |
| 1.6.5.4 | 利用前瞻性心电触发扫描技术，可实现心功能检查：具备 |
| 1.6.5.5 | 提供前瞻性心电触发螺旋扫描技术，20cm搭桥心脏扫描时间≤0.5秒，要求说明实现方式 |
| 1.6.5.6 | 具备心脏与头颈联合扫描功能，扫描时间≤2秒 |
| 1.6.5.7 | 具备胸痛三联征检查技术，40cm全胸扫描时间≤1秒 |
| 1.6.6 | 球管低剂量技术 |
| 1.6.6.1 | 80kV扫描技术：提供 |
| *1.6.6.2 | 70kV超低剂量扫描技术：提供。 |
| 1.6.6.3 | 智能自动kV技术设备根据定位像自动选择KV：提供。 |
| 1.6.6.4 | 球管电压具备多级可调，≥5级 |
| 1.6.7 | 迭代技术 |
| *1.6.7.1 | 提供最先进的低剂量迭代技术：Siemens提供ADMIRE，GE提供TrueFidelity，Philips提供iMR，Canon提供FIRST。 |
| 1.6.7.2 | 提供经FDA认证的迭代重建技术的证书证明 |
| 1.6.7.3 | 提供专门的敏感器官保护技术，保护如乳腺，甲状腺等部位。 |
| 1.7 | 控制台 |
| 1.7.1 | 主计算机：提供计算机型号 |
| 1.7.2 | 计算机内存：≥8 GB |
| 1.7.3 | 计算机主频：四核CPU≥4x3.6 GHz（或等效） |
| 1.7.4 | 硬盘数据容量：≥3 TB |
| 1.7.5 | 专用图形数据处理器 |
| 1.7.5 | 图像存储量：≥520,000幅（512X512不压缩） |
| 1.7.6 | 图像存档系统(CD-RW或DVD等) |
| 1.7.7 | 医学专用液晶超薄平面显示器≥19”,分辨率≥1280X1024,0.29mm |
| 1.7.8 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
| 1.7.9 | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 |
| 1.7.10 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输 |
| 1.7.11 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥8个 |
| 1.7.12 | DICOM3.0接口 传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve 打印：Dicom Basic Print 存档：Dicom Storage Commitment |
| 1.7.13 | DICOM Modality Worklist 患者列表软件 |
| 1.7.14 | 提供USB 3.0外设接口 |
| 1.7.15 | 可编辑储存的扫描方案≥10000条 |
| 1.8 | 高级图像后处理工作站系统 |
| 1.8.1 | 要求提供原厂图像后处理工作站 |
| 1.8.2 | 内存：≥64GB |
| 1.8.3 | 计算机主频：≥4X3.3GHz（或等效） |
| 1.8.4 | 硬盘容量: ≥1T |
| 1.8.5 | 可储存图像（512×512不压缩）≥540000幅 |
| 1.8.6 | 医学专用液晶超薄平面显示器≥21寸，分辨率：≥1280×1024 |
| 1.8.7 | 一体化图像光盘存储 |
| 1.9 | 临床应用软件 |
| 1.9.1 | MPR，曲面重建MPR (Curved MPR) |
| 1.9.2 | 三维（3D、SSD）软件包 |
| 1.9.3 | 最大及最小密度投影(MIP, MinP)，MIP模式的CT血管造影 |
| 1.9.5 | 三维容积漫游软件、透明显示技术 |
| 1.9.6 | CT电影功能 |
| 1.9.7 | 高级容积漫游软件：具备 |
| 1.9.8 | 线束硬化伪影校正软件 |
| 1.9.9 | 金属伪影消除技术：具备 |
| 1.9.10 | 运动伪影消除技术：具备 |
| 1.9.11 | 后颅窝伪影校正软件：具备 |
| 1.9.12 | 肩臂、骨盆条状伪影消除技术：具备 |
| 1.9.13 | 螺旋扫描降噪软件：具备 |
| 1.9.14 | 断层扫描降噪软件：具备 |
| 1.9.15 | 三维容积测量软件：具备，能实现距离、角度、体积、面积等测量 |
| 1.9.16 | 器官融合、拆分技术：具备 |
| 1.9.17 | 模拟手术刀技术：具备 |
| 1.9.18 | 自动去骨软件：具备 |
| 1.9.19 | 三维处理软件：具备 |
| 2 | 高级临床应用软件 |
| 2.1 | 心血管成像及高级后处理软件包 |
| 2.1.1 | 心脏扫描与图像重建技术 |
| 2.1.1.1 | 提供心电门控技术及门控装置 |
| 2.1.1.2 | 提供机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪 |
| 2.1.1.3 | 回顾性后门控螺旋扫描：具备 |
| 2.1.1.4 | 前瞻性门控序列扫描：具备 |
| 2.1.1.5 | 提供前瞻性快速螺旋扫描 |
| 2.1.1.6 | 心脏扫描参数自动平衡系统：具备，所有扫描参数能自动匹配最佳 |
| 2.1.1.7 | 心电门控扫描曝光剂量期相调控软件：提供 |
| 2.1.1.8 | 病人呼吸自动训练技术：具备 |
| 2.1.1.9 | 心脏扫描自动螺距技术：依据病人心率不同自动选择螺距 |
| 2.1.1.10 | 图像预览功能 |
| 2.1.1.11 | 针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件 |
| 2.1.1.12 | 具备最佳时相自动重建功能 |
| 2.1.2 | 心血管后处理软件包 |
| 2.1.2.1 | 冠状动脉钙化分析：提供 |
| 2.1.2.2 | 冠状动脉钙化程度自动评估：提供 |
| 2.1.2.3 | 冠脉年龄（钙化积分）自动评估：提供 |
| 2.1.2.4 | 冠脉束一键式自动提取功能：提供 |
| 2.1.2.5 | 心耳自动除去功能：提供 |
| 2.1.2.6 | 心脏血池自动去除功能：提供 |
| 2.1.2.7 | 智能识别心脏长轴位功能：提供 |
| 2.1.2.8 | 智能识别心脏短轴位功能：提供 |
| 2.1.2.9 | 心脏平面智能用户自定义功能：提供 |
| 2.1.2.10 | 实时心脏投照角度显示：提供 |
| 2.1.2.11 | 冠脉最佳平面自动显示功能：提供 |
| 2.1.2.12 | 各枝冠状动脉自动探查命名功能：提供 |
| 2.1.2.13 | 自动显示各枝冠状动脉CPR图像功能：提供 |
| 2.1.2.14 | 冠状动脉横断面自动显示功能：提供 |
| 2.1.2.15 | 提供冠脉中心线编辑功能，实现冠脉分枝的延长、剪切 |
| 2.1.2.16 | 智能血管狭窄分析和测量：提供 |
| 2.1.2.17 | 冠脉狭窄程度自动评估：提供 |
| 2.1.2.18 | 冠脉轮廓线显示及编辑功能：提供 |
| 2.1.2.19 | 冠脉直径轮廓曲线自动显示：提供 |
| 2.1.2.20 | 冠脉斑块成分分析:按照密度标记不同色彩，提供 |
| 2.1.2.21 | 冠脉斑块定性显示：提供 |
| 2.1.2.22 | 类血管内超声显示功能：提供 |
| 2.1.2.23 | 提供血管支架放置助手：显示狭窄段的长度，起止点距离血管开口的距离 |
| 2.1.2.24 | 提供心功能分析软件：包括收缩舒张末期容积，射血分数，动态心壁运动观察与评估 |
| 2.1.2.25 | 自动探查各期相心肌：提供 |
| 2.1.2.26 | 血池模式心肌精确定量评估：提供 |
| 2.1.2.27 | 心脏收缩期、舒张期自动探查：提供 |
| 2.1.2.28 | 自动计算生成心脏时间容积曲线：提供 |
| 2.1.2.29 | 自动播放多时相心脏运动图像：提供 |
| 2.1.2.30 | 提供心脏瓣膜运动模式观察，评估二尖瓣、主动脉瓣等运功功能显示 |
| 2.1.2.31 | 自动计算心肌质量、舒张末期/收缩末期容积、每搏输出量、射血分数等新功能数值：提供 |
| 2.1.2.32 | 个性化的心功能参数参考范围并突出显示异常数值：提供 |
| 2.1.2.33 | 自动计算生成室壁厚度、室壁增厚率、室壁运动的17分段牛眼图：提供 |
| 2.1.2.35 | 提供基于牛眼图的心肌供血冠脉分布彩色地形图：提供 |
| 2.1.2.36 | 自动生成报告，同时支持Dicom，PDF，HTML等格式输出和CD刻录 |
| 2.1.3 | CT血管造影数字减影软件 |
| 2.1.3.1 | 利用CT平扫与血管造影两次扫描图像，自动减影去除如头颈等复杂部位的骨性结构，自动获得去骨后的血管图像 |
| 2.1.3.2 | 评估过程中，可进行原始CTA数据与减影后数据间的随意切换 |
| 2.1.3.3 | 根据需要可自由调整数据减影范围 |
| 2.1.3.4 | 减影后薄层数据可保存，并用于其它软件进行后处理 |
| 2.1.4 | 提供全自动骨骼血管分离功能，实现一键式去骨 |
| 2.1.5 | 高级血管自动量化分析功能 |
| 2.1.5.1 | 快速分离身体各部位大、小血管 |
| 2.1.5.2 | 血管狭窄测量分析功能 |
| 2.1.5.3 | 血管曲面MPR分析功能 |
| 2.1.5.4 | 骨骼分离后的血管MIP图像重建 |
| 2.2 | 肿瘤分析软件包 |
| 2.2.1 | 肺结节分析软件 |
| 2.2.1.1 | 分离肺结节，测量结节直径、体积、密度分布图等参数 |
| 2.2.2 | 实质性脏器肿瘤评估软件 |
| 2.2.2.1 | 肿瘤分离功能：一键式即可分离与提取肿瘤病灶 |
| 2.2.2.2 | 淋巴结分离功能：一键式即可分离与提取淋巴结 |
| 2.2.2.3 | 具备测量功能，病灶体积，WHO，RECIST值等参数 |
| 2.2.3 | 结肠专用分析软件 |
| 2.2.3.2 | 具备同时装载同一病人仰卧、俯卧位数据，进行图像对比阅览功能 |
| 2.2.3.3 | 结肠透明化功能 |
| 2.2.3.4 | 结肠内镜观察探测功能 |
| 2.2.3.5 | 结肠病灶三维测量评价功能 |
| 2.2.4 | CT灌注软件包 |
| *2.2.4.1 | 容积灌注扫描范围≥13cm且容积灌注软件必须能够提供脏器灌注的BV、BF、PPS等完善的灌注参数 |
| 2.2.4.2 | 提供70千伏体部和脑部灌注扫描方案 |
| 2.2.4.3 | 具备脑卒中和脑肿瘤灌注软件 |
| 2.2.4.4 | 提供脑灌注时间密度曲线功能 |
| 2.2.4.5 | 提供灌注参数：≥6个 |
| 2.2.4.6 | 具备脑灌注自动处理工作流功能 |
| 2.2.4.7 | 提供全脑灌注伪彩图的冠/矢/轴三维容积灌注图像 |
| 2.2.4.8 | 提供脑梗死区域测量功能 |
| 2.2.4.9 | 提供脑缺血半暗带测量功能 |
| 2.2.4.10 | 提供梗死与缺血半暗带阈值设置功能 |
| 2.2.4.11 | 提供脑肿瘤灌注参数测量功能 |
| 2.2.4.12 | 提供体部灌注软件 |
| 2.2.4.13 | 提供肝、胰腺、肾脏等部位灌注成像 |
| 2.2.4.14 | 提供BV、BF、TTP等体部灌注参数 |
| 2.2.4.15 | 提供灌注参数测量数据存储与传输功能 |
| 2.2.4.16 | 软件具备运动校正功能，消除病人呼吸运动导致的测量误差 |
| 2.2.4.17 | 提供四维动态成像技术 |
| *2.2.4.18 | 提供≥45cm四维动态成像 |
| 2.3 | 能量成像功能：原厂采集主台或原厂采集工作站具备双能量扫描专用序列库，包括头颈、心脏、肺脏、腹部、CTA、骨肌等全身扫描序列 |
| 2.3.1 | 能量成像方式：提供双球管同时扫描或kV瞬切模式或双层探测器能谱成像技术 |
| 2.3.1.1 | 能量采集：高压≥140kV，低压≤80kV |
| 2.3.1.2 | 具备硬件能谱纯化技术 |
| 2.3.1.3 | 能量采集时，球管电流可根据扫描层面不同，自动调整电流 |
| 2.3.1.4 | 能量成像采样率：≥4000view/360° |
|  | 能量采集，单圈单能量采集数量：≥128层/360°，单圈双能量≥2x128层/360° |
| 2.3.1.5 | 图像最薄层厚：2组能量最薄图像层厚均≤0.6mm |
| 2.3.1.6 | 能量扫描结束，主机直接重建出高、低kV及等效120kV图像，以及40keV到190keV单能谱图像 |
| 2.3.1.7 | 融合图像重建：依据临床需要，主机可以按照0-100%比例，提供两组能量不同比例的融合图像 |
| 2.3.1.8 | 专用心脏能量扫描协议：提供 |
| 2.3.1.9 | 专用心脏能量心电门控技术：提供 |
| 2.3.1.10 | 提供螺旋方式扫描心脏冠脉能量成像 |
| 2.3.1.11 | 主台上可直接重建出不同keV图像，碘图和虚拟平扫图像（VNC） |
| 2.3.2 | 能量成像临床应用 |
| 2.3.2.1 | 能量成像CTA直接去骨功能：具备 |
| 2.3.2.2 | 能量成像虚拟平扫功能：具备 |
| 2.3.2.3 | 能量成像优化对比功能：具备 |
| 2.3.2.4 | 能量单keV能谱图像：具备 |
| 2.3.2.5 | 能量单keV能谱级≥120级：具备 |
| 2.3.2.6 | 能量成像物质keV能谱曲线：具备 |
| 2.3.2.7 | 能量成像去金属伪影功能：具备 |
| 2.3.2.8 | 能量成像碘剂分布图：具备 |
| 2.3.2.9 | 能量肺栓塞碘剂灌注：具备 |
| 2.3.2.10 | 能量肺栓塞血管显示：具备 |
| 2.3.2.11 | 能量结石定性分析：具备 |
| 2.3.2.12 | 能量成像碘剂摄取定量评估：具备 |
| 2.3.2.13 | 能量成像脑出血继发出血评估：具备 |
| 2.3.2.14 | 能量成像钙化斑块去除：具备 |
| 2.3.2.15 | 能量成像冠脉不同性质斑块能谱曲线：具备 |
| 2.3.2.16 | 能量成像心肌碘剂分布图：具备 |
| 2.3.2.17 | 能量成像心肌碘剂摄取定量分析：具备 |
| 2.3.2.18 | 能量痛风鉴别评估：具备 |
| 2.3.2.19 | 零碘平扫能量成像：有效原子序数图（Z）和电子云密度图（Rho），并可对任意ROI获得Rho和Z的量化结果 |
| 2.4 | 高压注射器1套：具备（参数见附件） |
| 2.5 | 6M医用显示器4台：具备（参数见附件） |

附件：1、高压注射器参数

| CT高压注射器参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术指标 | 具体技术要求 |
| 1.3 | 一般技术指标 |  |
| 1.3.1 | 注射头 |  |
| 1.3.1.1 | 规格 | 双筒 |
| 1.3.1.2 | 注射头显示屏 | 注射头配备8.4寸真彩触摸显示屏 |
| 1.3.1.3 | 操作界面 | 中文操作界面 |
| 1.3.1.4 | ★自适应显示 | 注射头屏幕显示方向根据注射头旋转角度自动旋转180°，利于操作人员观察、设置参数。 |
| 1.3.1.5 | ★编辑注射方案 | 独特的注射头触摸屏，注射方案可完整编程 |
| 1.3.1.6 | 双马达驱动系统 | 可同时吸药，注药 |
| 1.3.1.7 | ★注射状态实时显示 | 可在注射头显示注射状态及实时压力曲线 |
| 1.3.1.8 | 注射控制 | 可在注射头控制自动注射的启动和停止 |
| 1.3.2 | 控制屏 |  |
| 1.3.2.1 | 显示屏 | 12.1寸真彩色触摸显示屏，不同颜色显示造影剂和盐水 |
| 1.3.2.2 | 显示器操作 | 触摸控制屏 |
| 1.3.2.3 | 注射状态实时显示 | 可在控制屏显示注射状态及实时压力曲线 |
| 1.3.3 | 双屏同步 |  |
| 1.3.3.1 | ★方案同步 | 任意一屏修改方案信息，可一键同步方案信息至另一端，无需重复修改 |
| 1.3.3.2 | ★注射状态同步 | 注射状态双屏实时同步显示 |
| 1.3.3.3 | 权限管理 | 双屏操作权限管理，防止双屏同时操作导致数据冲突 |
| 1.3.4 | 主要技术参数 |  |
| 1.3.4.1 | 工作电压 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| 1.3.4.2 | 注射容量 | 1-200ml，1ml增量 |
| 1.3.4.3 | 注射速度 | 0.1-10mL/s，0.1mL/s增量 |
| 1.3.4.4 | ★峰值压力限制 | 50-330psi |
| 1.3.4.5 | ★压力限制精度 | ±10psi，以产品注册检验报告中的认证项作为评价依据 |
| 1.3.4.6 | 扫描延时 | 1-300s |
| 1.3.4.7 | 时相延时 | 1-900s |
| 1.3.4.8 | 注射时相 | 6相，可以任意选择造影剂、盐水、双流、暂停或延时 |
| 1.3.4.9 | 注射预案 | 可存储100个 |
| 1.3.4.10 | 注射历史记录 | 可存储500个 |
| 1.3.4.11 | ★双流同步注射技术 | A侧和B侧针筒可以以不同的速率同步注射，心脏CT成像充分诊断评估左右两个心脏，冠状动脉和心室同时造影 |
| 1.3.5 | 注射针筒 | 一次性无菌空针筒，200ml |
| 1.3.5.1 | 针筒容量（造影剂、盐水） | 200ml一次性无菌空针筒 |
| 1.3.6 | 安装方式 |  |
| 1.3.6.1 | 标准安装方式 | 采用有线连接，保证信号稳定，安全不受干扰，一体式可移动设计 |
| 1.3.7 | 中文操作手册 | 有 |
| 1.3.8 | 用户培训 | 有 |
| 1.3.9 | 保修 | 原厂工程师上门保修一年 |

2、6MP医用显示器参数

- 屏幕尺寸	≧ 30.4英寸

- 分辨率	六百万象素	,横屏	3280x2048

- 最大亮度	≧ 1050cd/m2

- ★校正亮度	恒定于600 cd/m2	，保证质保期内显示亮度恒定不变，提供官方证明材料

- 暗室对比度	≧2000:1

- 响应时间	≤18ms

- ★具备QA Web质控软件，具备在线以和本地DICOM输出测量及自动校准，投标时提供官方彩页

- 视频输入信号：DVI-D双链路≥2，DP端口 ≥2，USB接口：USB2.0上行≥1，USB3.0下行≥3。

- ★亮度调整：显示器在同一显示曲线模式下可根据临床要求进行亮度增减的调整，调整精度≤±10cd/㎡。提供显示器亮度调节界面演示照片，同时作为验收条件之一。

- ★内置功能：鼠标在跨越不同分辨率的多个显示器间，保证水平移动不跳帧。在阅片时针对某一区域可放大、反色显示，形成一个高对比度、高亮度的观察区域，此区域符合DICOM标准

- 显卡要求：配备跟显示器同品牌医用专业显卡，显卡内存≥4GB，内存带宽≥95GB/s，最大功率≤50W，提供显卡官方彩页

- 售后服务：完善的售后服务，原厂五年质保，质保期显示器亮度恒定于600cd/m2

- 认证：具备FDA 510（K），ISO 13485等专业医疗设备生产及管理认证； CE、UL60950、CB认证；中国CCC强制安全认证。符合发达国家及地区相关准入制要求标准。