| *总则 | 各厂家需提供获得美国FDA及CFDA认证的设备，为保证设备的先进性及最新机型，要求CFDA认证时间为2018年6月1日之后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 参数和性能要求 |  |  |
| 1 | 磁体 |  |  |  |
| 1.1 | 磁场强度 | 3.0T |  |  |
| 1.2 | 中心共振频率 | ≧127MHz |  |  |
| 1.3 | 应用类型 | 全身通用型 |  |  |
| 1.4 | 磁场类型 | 超导 |  |  |
| 1.5 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |  |  |
| 1.6 | 匀场方式 | 主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 |  |  |
| 1.7 | 超导匀场 | 提供 |  |  |
| 1.8 | 病人个性化匀场 | 提供 |  |  |
| 1.9 | 高级高序匀场 | 提供 |  |  |
| 1.10 | 自动匀场时间（3D） | ≦5秒 |  |  |
| 1.11 | 磁体长度（不含外壳） | ≧160cm |  |  |
| 1.12 | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 | ≧70cm |  |  |
| 1.13 | 磁体重量（含液氦） | ≧5000KG |  |  |
| 1.14 | 磁场稳定度 | ≦0.1ppm/h |  |  |
| *1.15 | 磁场均匀度（V－RMS测量法 32点24平面） |  |  |  |
| 1.15.1 | 40cmDSV | ≦0.25ppm |  |  |
| 1.15.2 | 30cmDSV | ≦0.06ppm |  |  |
| 1.15.3 | 20cmDSV | ≦0.02ppm |  |  |
| 1.15.4 | 10cmDSV | ≦0.005ppm |  |  |
| 1.16 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |  |  |
| 1.17 | 5高斯磁力线轴向范围： | ≦5.2m*2.8m |  |  |
| 2 | 梯度系统 |  |  |  |
| 2.1 | 梯度线圈冷却方式 | Hollow Copper Cooling system 中空内冷式 |  |  |
| 2.2 | 最大单轴梯度场强 |  |  |  |
| 2.2.1 | 如果为矩阵式梯度 | ≧36mT/m（非有效值） |  |  |
| 2.2.2 | 如果非矩阵式梯度 | ≧50mT/m（非有效值） |  |  |
| 2.3 | 最大单轴梯度切换率 |  |  |  |
| 2.3.1 | 如果为矩阵式梯度 | ≧150mT/m/s（非有效值） |  |  |
| 2.3.2 | 如果非矩阵式梯度 | ≧200mT/m/s（非有效值） |  |  |
| *2.4 | 梯度功能单元数量 | ≧45个 |  |  |
| 2.5 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到 | 具备 |  |  |
| 2.6 | 工作周期 | 100% |  |  |
| 2.7 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收, DST三轴独立环绕控制 |  |  |
| 2.8 | 梯度工作方式 | 非共振 |  |  |
| 2.9 | 梯度放大器冷却方式 | 水冷 |  |  |
| 2.10 | 最短爬升时间 | ≦0.24ms |  |  |
| 3 | 病人床与环境调节系统 |  |  |  |
| 3.1 | 扫描床最低高度 | ≦52cm |  |  |
| 3.2 | 垂直运动时扫描床最大承受重量 | ≧200kg |  |  |
| 3.3 | 扫描床水平运动最大速度 | ≧250mm/sec |  |  |
| 3.4 | 智能触控病人定位系统 | 具备 |  |  |
| 3.5 | 一键定位，无需激光灯 | 具备 |  |  |
| 3.6 | 床旁扫描操控系统 | 具备 |  |  |
| 3.7 | 床旁触控式液晶显示屏，可输入并显示患者体征等扫描信息 | 具备，双侧各一块 |  |  |
| 3.8 | 磁体液晶显示系统 | 具备 |  |  |
| 3.9 | 扫描床自动步进 | 具备 |  |  |
| 3.10 | 足先进扫描模式 | 具备 |  |  |
| 3.11 | 病人通道环境 | 照明、通风、通话 |  |  |
| 3.12 | 机架正面的两侧均有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描。 | 具备 |  |  |
| 4 | 射频系统 |  |  |  |
| 4.1 | 光纤射频技术 | 具备 |  |  |
| 4.2 | 防磁模数转换器内置于磁体间或线圈内。 | 具备 |  |  |
| *4.3 | 射频功率 | ≥30KW |  |  |
| *4.4 | 射频驱动源 | ≧2个 |  |  |
| *4.5 | 射频系统模数转换器（ADC）个数 | ≧64个 |  |  |
| 4.6 | 射频噪音水平 | ≦0.1dB |  |  |
| 4.7 | 射频激发线圈驱动点数 | ≧8点 |  |  |
| 4.8 | 每个通道皆有一一对应的模数转换器 | 具备 |  |  |
| 4.9 | 每个线圈皆有数字化快速采样系统(DMS) | 具备 |  |  |
| 4.10 | 所有线圈免调谐 | 均具备相控阵线圈技术 |  |  |
| 4.11 | 射频激励带宽 | ≧1300KHZ |  |  |
| 4.12 | 单通道数字化信号接收分辨率 | ≧32位 |  |  |
| 4.13 | 采样速度 | ≧7.76GB/s |  |  |
| *4.14 | 相控阵射频同时并行终端传输通道数 | ≧64个 |  |  |
| 4.15 | 并行采集技术平台（SENSE或ASSET或IPAT） | 具备 |  |  |
| 4.16 | 单次扫描，不移床，单视野最大通道数 | ≧64个 |  |  |
| *4.17 | 必须具备线圈： |  |  |  |
| 4.17.1 | TIM4G 或 DST 或 dStream一体化头颈联合相控阵线圈 | ≧21单元 |  |  |
| 4.17.2 | TIM4G 或 DST 或 dStream腹部相控阵组合线圈 | ≧28单元 |  |  |
| 4.17.3 | TIM4G 或 DST 或 dStream全脊柱相控阵线圈 | ≧32单元 |  |  |
| 4.17.4 | 大号通用柔性线圈 | ≧16通道 |  |  |
| 4.17.5 | 中号通用柔性线圈 | ≧16通道 |  |  |
| 4.17.6 | 正交发射/接收专用体线圈 | 具备 |  |  |
| 4.17.7 | 乳腺专用线圈 | ≧16通道 |  |  |
| 5 | 静音技术 | 各厂家需提供最新静音扫描技术 |  |  |
| 5.1 | SilenZ Scan或同类技术 | 提供 |  |  |
| 5.2 | SilenZ Scan可实现Zero TE（TE=0） | 提供 |  |  |
| *5.3 | Zero TE可以应用于血管成像，关节成像等部位 | 提供 |  |  |
| 6 | 计算机系统 |  |  |  |
| 6.1 | 操作系统 | Linux或windows系统 |  |  |
| 6.2 | 主CPU主频 | ≧3.5 GHZ |  |  |
| 6.3 | 主CPU个数 | ≧4个 |  |  |
| 6.4 | 主内存 | ≧32GB |  |  |
| 6.5 | 最大重建矩阵 | ≧1024×1024 |  |  |
| 6.6 | 重建速度（请附Data Sheet证明） | ≧62000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建） |  |  |
| 6.7 | 阵列处理器内存 | ≧96GB |  |  |
| 6.8 | 系统硬盘容量 | ≧1024GB |  |  |
| 6.9 | DVD-RW光盘刻录机 | 提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） |  |  |
| 6.10 | 同步扫描和创建功能 | 实时显示 |  |  |
| 6.11 | 显示器 | ≧24英寸彩色LCD液晶显示 |  |  |
| 6.13 | 显示图像分辨率 | ≧1920×1200 |  |  |
| 6.14 | 实时MIP | 具备 |  |  |
| 6.15 | 实时MPR | 具备 |  |  |
| 6.16 | 三维表面重建技术SSD | 具备 |  |  |
| 6.17 | 自由感兴趣区MIP重建 | 具备 |  |  |
| 6.18 | 图像减影，电影回放 | 具备 |  |  |
| 6.19 | 实时互动多平面重建 | 具备 |  |  |
| 6.20 | 动态定量分析软件： | 有（t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等）。 |  |  |
| 6.21 | 实时心电波形显示 | 具备 |  |  |
| 6.22 | 实时呼吸、脉搏波形显示 | 具备 |  |  |
| 7 | 后处理接口 |  |  |  |
| 7.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |  |
| 7.2 | DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能） | 具备 |  |  |
| 7.3 | 标准激光相机DICOM3.0数字接口 | 具备 |  |  |
| 7.4 | 主机向PC机传输图像数据功能 | 具备 |  |  |
| 8 | 扫描参数 |  |  |  |
| 8.1 | 最大FOV | ≧50cm |  |  |
| 8.2 | 最小FOV | ≦10mm |  |  |
| 8.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≦0.1mm |  |  |
| *8.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≦0.05mm |  |  |
| 8.5 | 最大采集矩阵 | ≧1024×1024 |  |  |
| *8.6 | EPI最短TR时间（128矩阵） | ≦2.5ms |  |  |
| *8.7 | EPI最短TE时间（128矩阵） | ≦0.9ms |  |  |
| *8.8 | EPI最短TR时间（256矩阵） | ≦3.5ms |  |  |
| *8.9 | EPI最短TE时间（256矩阵） | ≦1.3ms |  |  |
| 8.10 | 2D快速自旋回波最短TR（256×256矩阵） | ≦3.9ms |  |  |
| 8.11 | 2D快速自旋回波最短TE（256×256矩阵） | ≦2.0ms |  |  |
| 8.12 | 2D FGRE最短TR （256×256矩阵） | ≦0.91ms |  |  |
| 8.13 | 2D FGRE最短TE （256×256矩阵） | ≦0.18ms |  |  |
| 8.14 | 采集弥散加权系数B值 | ≧10,000s/mm2 |  |  |
| 9 | 扫描技术与序列 |  |  |  |
| 9.1 | 自旋回波序列： | 具备 |  |  |
| 9.2 | 2D/3D自旋回波序列 | 具备 |  |  |
| 9. 3 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 | 具备 |  |  |
| 9. 4 | 单次激发SE/FSE | 具备 |  |  |
| 9. 5 | 反转恢复（IR）序列 | 具备 |  |  |
| 9. 6 | 快速IR(脂肪、 水抑制） | 具备 |  |  |
| 9.7 | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） | 具备 |  |  |
| 9.8 | STIR压脂序列 | 具备 |  |  |
| 9.9 | 单次激发快速IR | 具备 |  |  |
| 9.10 | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |  |
| 9.11 | 脂肪/水激发技术 | 具备 |  |  |
| 9.12 | 频谱特异式大范围脂肪抑制 | 具备 |  |  |
| 9.13 | 梯度回波(GRE) 序列 | 具备 |  |  |
| 9.14 | 2D/3D 快速稳态进动梯度回波 | 具备 |  |  |
| 9.15 | 同反向位技术 | 具备 |  |  |
| 9.16 | 梯度多回波序列 | 具备 |  |  |
| 9.17 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 9.18 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |  |
| 9.19 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |  |  |
| 9.20 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |  |  |
| 9.21 | 磁化传递技术 | 具备 |  |  |
| 9.22 | 重T2 加权高对比序列 | 具备 |  |  |
| 9.23 | EPI 序列 |  |  |  |
| 9.24 | 单次激发EPI | 具备 |  |  |
| 9.25 | 多次激发EPI | 具备 |  |  |
| 9.26 | 自旋回波EPI | 具备 |  |  |
| 9.27 | 梯度回波EPI | 具备 |  |  |
| 9.28 | 反转EPI | 具备 |  |  |
| 9.29 | K空间成像技术 |  |  |  |
| 9.30 | 并行采集技术 | 具备 |  |  |
| 9.31 | 部分扫描采集技术 | 具备 |  |  |
| 9.32 | 矩形视野采集技术 | 具备 |  |  |
| 9.33 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |  |  |
| 9.34 | 预备相位极小化扫描技术 | 具备 |  |  |
| 9.35 | 压缩感知技术 | 具备 |  |  |
| 9.36 | 特殊K空间放射状填充技术 | 具备 |  |  |
| 9.37 | 特殊K空间螺旋状填充技术 | 具备 |  |  |
| 9.38 | 特殊K空间放射状3D填充技术 | 具备 |  |  |
| 9.39 | 特殊K空间笛卡尔填充技术 | 具备 |  |  |
| 10 | 全身成像技术 |  |  |  |
| 10.1 | 神经系统成像技术 包括 |  |  |  |
| 10.2 | FSE 小视野高清弥散技术，可实现冠、失、轴三平面成像 | 具备 |  |  |
| 10.3 | 各项同性高分辨解剖成像 | 具备 |  |  |
| 10.4 | 各项同性采集 | 具备 |  |  |
| 10.5 | 各向异性采集 | 具备 |  |  |
| 10.6 | 灰白质成像 | 具备 |  |  |
| 10.7 | 磁敏感加权成像技术 | 具备 |  |  |
| 10.8 | 磁敏感成像相位图信息 | 具备 |  |  |
| 10.9 | 磁敏感成像原始图像 | 具备 |  |  |
| 10.10 | 磁敏感成像mMIP图像 | 具备 |  |  |
| 10.11 | ESWAN/QSM(12echo) ，后处理T2*、R2* | 具备 |  |  |
| 10.12 | 脑灌注成像技术,包括 |  |  |  |
| 10.13 | 计算血流图（rCBV图） | 具备 |  |  |
| 10.14 | 平均通过时间（MTT） | 具备 |  |  |
| 10.15 | 到达峰值时间（TTP） | 具备 |  |  |
| 10.16 | 负积分图（局部脑血容量） | 具备 |  |  |
| 10.17 | 检索图（局部脑血容量） | 具备 |  |  |
| 10.18 | 彩色灌注分析软件 | 具备 |  |  |
| 10.19 | DCE（磁共振动态增强扫描技术） | 具备 |  |  |
| 10.20 | 具备线上计算血流动态图 | 具备 |  |  |
| 10.21 | 脑功能成像fMRI | 具备 |  |  |
| 10.22 | 皮层激发研究（BOLD） | 具备 |  |  |
| 10.23 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |  |  |
| 10.24 | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数 | ≧150（提供白皮书证明） |  |  |
| 10.25 | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数 | 弥散张量方向个数可以连续选择 |  |  |
| 10.26 | 三维白质纤维束追踪（DTI Tractography） | 具备 |  |  |
| 10.27 | 弥散张量成像 DTI方向数 | ≧150 |  |  |
| 10.28 | 四面体技术 | 具备 |  |  |
| 10.29 | 三合一技术 | 具备 |  |  |
| 10.30 | ADC成像 | 具备 |  |  |
| 10.31 | 指数化表观弥散系数图（eADC MAP） | 具备 |  |  |
| 10.32 | 波谱成像MRS | 具备 |  |  |
| 10.33 | 氨基质子转移成像APT | 具备 |  |  |
| 10.34 | 体部成像技术 包括 |  |  |  |
| 10.35 | 水脂分离技术 | 具备 |  |  |
| 10.36 | 不对称三点法DIXION 技术 | 具备 |  |  |
| 10.37 | 脂铁定量技术 | 具备 |  |  |
| 10.38 | 膈肌导航技术 | 具备 |  |  |
| 10.39 | 呼吸触发技术 | 具备 |  |  |
| 10.40 | 自由呼吸动态增强技术 | 具备 |  |  |
| 10.41 | 自由呼吸技术 | 具备 |  |  |
| 10.42 | 频域饱和发体部大范围成像技术 | 具备 |  |  |
| 10.43 | 一次扫描四种对比度 | 具备 |  |  |
| 10.44 | 体部多期动态扫描技术 | 具备 |  |  |
| 10.45 | 体部弥散成像技术 | 具备 |  |  |
| 10.46 | MR结肠造影技术 | 具备 |  |  |
| 10.47 | MR胰胆管造影技术 | 具备 |  |  |
| 10.48 | 动态肾脏成像 | 具备 |  |  |
| 10.49 | MR尿路造影技术 | 具备 |  |  |
| 10.50 | 肝脏动态增强成像 | 具备 |  |  |
| 10.51 | 肝脏灌注成像 | 具备 |  |  |
| 10.52 | 肝脏弥散成像 | 具备 |  |  |
| 10.53 | 肾脏灌注成像 | 具备 |  |  |
| 10.54 | 肾脏弥散成像 | 具备 |  |  |
| 10.55 | 心血管成像技术，包括： |  |  |  |
| 10.56 | 血管成像技术 |  |  |  |
| 10.57 | 2D/3D时飞法技术 | 具备 |  |  |
| 10.58 | 门控2D血管技术 | 具备 |  |  |
| 10.59 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |  |  |
| 10.60 | 可变反转角射频技术 | 具备 |  |  |
| 10.61 | 动静脉分离成像 | 具备 |  |  |
| 10.62 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 具备 |  |  |
| 10.63 | 全身血管成像 | 具备 |  |  |
| 10.64 | 区域饱和技术 | 具备 |  |  |
| 10.65 | 全身不打药血管成像技术 | 具备 |  |  |
| 10.66 | 磁化对比技术 | 具备 |  |  |
| 10.67 | 智能化自动移床造影剂跟踪技术 | 具备 |  |  |
| 10.68 | 外周血管成像技术，高分辨率血管壁成像（颈动脉及颅内动脉） | 具备 |  |  |
| 10.69 | 心脏成像技术 | 具备 |  |  |
| 10.70 | 心脏成像白血技术 | 具备 |  |  |
| 10.71 | 心脏成像黑血技术 | 具备 |  |  |
| 10.72 | 延迟法心肌灌注成像技术 | 具备 |  |  |
| 10.73 | 首过心肌灌注成像 | 具备 |  |  |
| 10.74 | 2D/3D心脏电影技术 | 具备 |  |  |
| 10.75 | 心脏梯度快速成像技术 | 具备 |  |  |
| 10.76 | 心脏并行采集技术 | 具备 |  |  |
| 10.77 | 心电触发技术 | 具备 |  |  |
| 10.78 | 肌骨关节成像 | 具备 |  |  |
| 10.79 | 三维各向同性容积成像序列 | 具备 |  |  |
| 10.80 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |  |  |
| 10.81 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |  |  |
| 10.82 | 全脊柱成像 | 具备 |  |  |
| 11 | 关节软骨成像 | 具备 |  |  |
| 12 | 骨皮质成像 | 具备 |  |  |
| 13 | 骨膜成像 | 具备 |  |  |
| 14 | 去金属伪影成像 | 具备 |  |  |
| 14.1 | 小视野高清弥散成像技术FOCUS或ZOOMit或Diszoom DWI | 具备 |  |  |
| 14.2 | 极速多期动态增强扫描技术，Disco或Grasp-Vibe或4D-eThrive或同等技术 | 具备 |  |  |
| 14.3 | 脂肪及铁定量测量成像技术并提供后处理软件（Ideal IQ或LiverLab或MDIXON Quant）并提供FDA证明 | 具备 |  |  |
| 14.4 | 高级独立后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在工作站上） | 具备 |  |  |
| 14.5 | 工作站型号和名称 | 必须为AW或Frontier或Workspace最新版本原厂工作站 |  |  |
| 14.6 | Functool后处理软件 | 具备 |  |  |
| 14.7 | Functool 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |  |  |
| 14.8 | Functool DTI成像后处理软件 | 具备 |  |  |
| 14.9 | CD-ROM或DVD-RW驱动器 | 配备 |  |  |
| 14.10 | 多种方式显示和图像处理 | 提供 |  |  |
| 14.11 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 提供 |  |  |
| 14.12 | 实时三维图像 | 提供 |  |  |
| 14.13 | 血管成像软件 | 提供 |  |  |
| 14.14 | 内窥镜成像软件 | 提供 |  |  |
| 14.15 | 高级神经后处理功能软件包，包括： |  |  |  |
| 14.16 | 弥散成像后处理 | 提供 |  |  |
| 14.17 | 皮层功能区分析软件包 | 提供 |  |  |
| 14.18 | 动态EPI | 提供 |  |  |
| 14.19 | 包括参数图，动态图像的量化分析 | 提供 |  |  |
| 14.20 | 弥散成像的表观弥散系数图 | 提供 |  |  |
| 14.21 | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包 | 包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。 |  |  |
| 14.22 | 磁共振灌注分析软件 | 提供 |  |  |
| 14.23 | DICOM图像转换成JPG格式 | 提供 |  |  |
| 14.24 | 图像融合 | 提供 |  |  |
| 14.25 | 病人数据库 | 提供 |  |  |
| 14.26 | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage. | 提供 |  |  |
| 14.27 | DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 提供 |  |  |
| 14.28 | 提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），基于快速自旋回波FSE序列采集，可提供脑血流量（CBF值） | 提供 |  |  |
| 15 | 配套精密空调 | 提供 |  |  |
| 16 | 机房装修磁屏蔽 | 提供 |  |  |
| 17 | 金属探测器门 | 提供 |  |  |
| 18 | 高压注射器1套（参数见附件） | 提供 |  |  |
| 19 | 医用显示大屏系统1套（参数见附件） | 提供 |  |  |

附件：

- 高压注射器参数

| 磁共振高压注射器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术指标 | 具体技术要求 |
| 1 | 双筒注射头 | ★无磁超声电机 |
| 2 |  | 连接方式：光纤信号传输，保证信号稳定，不受干扰 |
| 3 |  | 双筒，A侧针筒+B侧针筒可编程注射 |
| 4 |  | 空气检测提示键：按下空气检测功能按键前，不能开始注射 |
| 5 |  | 可以通过注射头按键进入自动吸药状态，设置吸药剂量，启动自动吸药。自动吸药时无需和设备接触 |
| 6 |  | 可以在注射头显示造影剂和生理盐水剩余容量 |
| 7 |  | 可以在注射头控制自动注射的启停 |
| 8 |  | 交流直接供电，无需电池，可持续工作 |
| 9 | 控制屏 | 触摸式控制，真彩色显示屏 |
| 10 |  | 不同颜色显示造影剂和盐水简便的人性化设置，方便操作 |
| 11 |  | 显示实时压力曲线 |
| 12 | 主要技术参数 | 针筒A范围是1-65ml |
| 13 |  | 针筒B范围是1-115ml |
| 14 |  | 流速：0.1-10毫升/秒，0.1毫升/秒可调 |
| 15 |  | 压力限制精度：±10psi，以产品注册检验报告中的认证项作为评价依据 |
| 16 |  | 扫描、注射延迟范围1-300s |
| 17 |  | 延时时相1-900s |
| 18 |  | 注射时相：6相，可以任意选择造影剂、盐水、暂停或延时 |
| 19 |  | 预设方案：100个，每个方案最多6个注射相 |
| 20 |  | 历史记录：500个 |
| 21 |  | KVO保持静脉开放，集成式KVO（静脉开放）功能，KVO可自动开关 |
| 22 |  | KVO每次注射剂量0.25ml，且偏差满足：±0.05mL |
| 23 | 注射针筒 | 针筒A：一次性空针筒，65ml |
| 24 |  | 针筒B：一次性空针筒，115ml |
| 25 | 磁共振环境 | ★在3.0T磁共振环境中，机器不应因磁场引力产生位移，以产品注册检验报告中的认证项作为评价依据 |
| 26 |  | 在不同位置的信噪比对比其在磁共振环境边缘未上电时的信噪比，变化应小于15%，以产品注册检验报告中的认证项作为评价依据 |
| 27 | 其它 | 安装方式：采用有线光纤连接，保证信号稳定，安全不受干扰，一体式可移动设计， |
| 28 |  | 公司方负责与我院现有磁共振连接、安装、调试 |
| 29 |  | 中文操作手册及技术维修资料 |
| 30 |  | 原厂保修一年 |

| 86寸影像会诊中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术指标 | 具体技术要求 |
| 1 | 知名品牌 | 知名品牌专业显示器，提供显示器制造商的省级或者省级以上高新技术企业证书、名牌产品证书，提供至少两份近三年由省级质量管理协会出具的该显示器制造商的用户满意调查评价报告。 |
| 2 | ▲智能一体化移动电子讲台 | 1.台面为ABS工程塑料， 尺寸≥533mm(L)×455mm(W) 2.显示导轨立柱搭载≥27寸8M电脑显示器，分辨率≥3840×2160，可和并轨智能影像会诊中心画面异屏同显 3.工作台面高度≥960 mm 4.内置电源接线设计，方便仪器设备供电 5.配置伸缩式键盘鼠标托架，扶手式储物盒 6.脚轮：医疗专用静音脚轮 7.移动推车集成一体化电脑，非简单外挂主机 |
| 3 | ▲无线互动投屏系统 | 1.系统设有专用投屏互动AP，手机、平板、笔记本电脑等无线移动设备均可在连入AP后，将屏幕内容共享至并轨会诊显示屏上。无论是外聘专家讲课、还是手机拍的影像图片或者是专业论文，均可快速实现共享。 2.支持双向控制，投射至会诊显示终端后，可通过会诊屏的触摸功直接对所投内容进行操作（调阅文件、PPT翻页等），提供操作及配置说明，并配图说明。 3.支持白板功能，可针对所投内容进行标注，并将标注内容进行保存。 4.无线投屏最多可同时连接并显示≥2路画面 5.无线投射支持Airplay,Miracast、DLNA，并支持Mirror Op应用。 6.无线演示系统可以通过单击物理按钮实现无线传输及各用户的全屏、分屏显示模式之间的切换，且无需安装任何驱动软件。 7.演示系统支持多种工作模式：独立工作模式、网络集成方式及混合方式，并提供系统连接拓扑图。 |
| 4 | ▲胶片互动投屏系统 | 1.支持放大、缩小、对焦、远焦、近焦、灯光、导航、联机、分辨率调节的按键，并支持远程控制 2.可将胶片扫描后存档，可将多张胶片扫描后进行装订、移动、复制、批量生成PDF，并发送 3.可对拍摄的图像进行亮度、对比度、饱和度、矫正去黑边、裁剪、水平翻转、垂直翻转、灰度、二值化、反相、浮雕、锐化等处理 4.具有两个LED辅助灯进行补光，顶灯：支持开关；壁灯：支持三级调光 5.支持对比教学，可将两张对比展示，可以分别进行旋转，缩放，标注线条，图形、文字操作 6.摆放在可移动推车上，可根据需要移动位置 |

- 2、医用显示大屏系统参数

| 5 | 86寸影像会诊中心 | DICOM亮度和曲线自动校准 | 显示器具有亮度及曲线自动校准功能，完全符合dicom3.14，提供国家知识产权局认可的证明材料。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 基本参数 | 分辨率≧3840×2160，尺寸≧86英寸，点距≦0.4935 mm×0.4935 mm |
| 7 |  | 必要参数 | 最大亮度≧500cd/m²，对比度≧1200：1，响应时间≦8ms，可视角度≥178°(CR＞10) |
| 8 |  | 曲线误差 | 显示器内置的DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值＜10% |
| 9 |  | ★彩色灰阶自适应校正 | 显示器具有对医学彩色和灰阶图像自动识别及校准的功能，保证显示器在同时显示彩色图像和灰阶图像的时候，可以分别对彩色图像调用GAMMA曲线校正，灰阶图像调用DICOM曲线校正，提供具有对医学彩色和灰阶图像自动识别及校准的功能的国家知识产权局认可的证明材料。 |
| 10 |  | ★色彩 | 显示器具有超高位宽图像增强显示功能，色彩度≧281.47Trillion Colors(48bit)，提供该功能国家知识产权局认可的证明材料。提供公开发行材料证明显示器所能表达的色彩度（须明确标注且与官方网站一致），提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |
| 11 |  | 多视窗显示 | 多视窗显示：显示器具有多个视频输入接口，支持多视窗同时显示，支持单视窗，双视窗，三视窗和四视窗一键快速切换，最多同时显示4幅画面，方便使用科室开展疑难病历讨论、会议、教学或者远程医疗活动。 |
| 12 |  | 环境光自适应、聚光灯功能激光笔功能 | 显示器具有基于串口的标注图形跟随显示的功能，可打开模拟激光笔功能，指示讲解内容，提供显示器功能演示照片以及使用说明，提供该功能国家知识产权局认可的证明材料。 |
|  |  |  | 显示器具有突出区域显示的功能，通过显示器菜单或者遥控器打开聚光灯功能，全屏幕亮度降低，以鼠标位置为中心的圆形或者矩形区域提升到最高校正亮度，突出显示病灶，聚光灯形状有圆形和矩形两种形状，大小可调，提供显示器功能演示照片以及使用说明，提供该功能的国家知识产权局认可的证明材料 |
| 13 |  | 音频 | 具有音频输入接口，内置音响，可以接入麦克风或者其他音频设备。 |
| 14 |  | 升降功能 | 支持升降功能，整机最高高度不低于2362mm,整机最低高度不高于1862mm。 |
| 15 |  | ★认证 | 产品获得CCC认证, 3C认证证书上制造商名称和生产企业名称须一致。获得中国节能产品认证证书（GB21520-2015）认证,能效等级1级。 |
| 16 | 制造商体系认证 | 品质管理 | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485,ISO14001，SGS，GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系认证 |